«Утверждаю»

Начальник Главного военного клинического

госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко

генерал-майор медицинской службы

доктор медицинских наук, профессор

В. КЛЮЖЕВ

« 15 » мая 2002 г.

ПРОТОКОЛ

апробации дезинфицирующего средства «ЛИЗАФИН»

ЗАО «Петроспирт» (Россия), применяемого в целях

дезинфекции и предстерилизационной очистки

изделий медицинского назначения

Основание: разрешение ГВМУ

№ 161/7/1/6714 от 30.11.01.

В период с 20 декабря 2001 г. по 7 мая 2002 г. на базе санитарно- эпидемиологического, операционного, стерилизационного и хирургических отделений Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко была проведена апробация дезинфицирующего препарата "Лизафин" с целью оценки его потребительских свойств при помощи объективных методов исследований.

ЗАО "Петроспирт" (Россия) представлено 5 л. препарата  в стандартной расфасовке.

НД на соответствие безопасности и эффективности ГОСТ 12.1.007-96 "Перечень нормативных показателей дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств, подлежащих контролю при  проведении обязательной сертификации" п.п.1.1, 2.1, № 01-12/75, утвержденный 05.02.96 г. ГКСЭН России.

НД на методы испытаний "Сборник методик изучения и оценки безопасности и эффективности дезинфекционных средств" от 11.01.96 г. НД по использованию "Методические указания по применению средства "Лизафин" ЗАО "Петроспирт" (Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки", утвержденные руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России от 26.08.99 г.

Применение препарата для дезинфекции изделий медицинского назначения, проводимое согласно "Методических указаний..." показало достаточную дезинфицирующую способность "Лизафина" в отношении микрофлоры, контаминирующей его после использования.

После проведенной дезинфекции и предстерилизационной очистки, проведенной согласно "Методических указаний ...", микрофлора на изделиях медицинского назначения не выявлялась. Количество исследований -262.

Реакция на скрытую кровь (азопирамовая проба) во всех случаях была отрицательной. Общее количество поставленных проб -124. Результаты исследований представлены в таблице №1.

Фирме производителю рекомендовано:

1. В целях оптимизации работы с дезинфектантом разработать систему дозации препарата.

2. Решить вопрос о качественном и количественном контроле применяемых для дезинфекции рабочих растворов препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1) В результате апробации установлена достаточная дезинфицирующая и очищающая способность препарата "Лизафин" ЗАО "Петроспирт" (Россия) при проведении совмещенного процесса предстерилизационной очистки и дезинфекции изделий медицинского назначения.

2) При выполнении фирмой- производителем рекомендаций по улучшению потребительских свойств препарат "Лизафин" может быть рекомендован к использованию в лечебно-профилактических учреждениях МО РФ для целей предстерилизационной очистки и дезинфекции изделий медицинского назначения.

Начальник санитарно-эпидемиологического отделения

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко

подполковник медицинской службы

доктор медицинских наук, профессор

В. АКИМКИН

Таблица №1.

Оценка эффективности дезинфицирующего средства "Лизафин"

по результатам бактериологических исследований после дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

| Вид дезинфицируемого материала | Микрофлора высеваемая до дезинфекции | Микрофлора высеваемая после дезинфекции | Реакция на скрытую кровь. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1% р-р, экспозиция 60 мин. |
| --- | --- |

Металлический инструментарий

Ps.aeruginosa Str.faecalis

E.coli

| St.aureus | Роста нет | Отрицательно |
| --- | --- | --- |
| Резиновые и силиконовые зонды |

Ps.aeruginosa Str.faecalis

E.coli

| Pr.mirabilis St.aureus | Роста нет | Отрицательно |
| --- | --- | --- |
| Пластмассовые изделия |

Ps.aeruginosa Str.faecalis

E.coli

| Pr.mirabilis St.aureus | Роста нет | Отрицательно |
| --- | --- | --- |

Министерство здравоохранения РФ

Комитет по здравоохранению

Администрации Санкт-Петербурга

Государственный

научно-исследовательский

институт скорой помощи

им. И.И. Джанелидзе

192242, Санкт-Петербург

ул. Будапештская, 3

тел./факс 174-80-78

21.05.2002 г.    №     337___

Определение устойчивости микроорганизмов к дизинфекциям

|  | Дезинфектанты |
| --- | --- |

Культура

|  | Лизафин | Лизафин-специаль |
| --- | --- | --- |
|  | 0,1% | 1% | 2% | 0,1% | 1% | 2% |
| S. aureus (чувств, к ванкомицину | — | — | — | — | — | — |
| Ps. aeruginosa (чувств, к тиенаму, полимиксину) | — | — | — | — | — | — |
| Proteus mirabilis (чувств, к тиенаму, меропенему) | — | — | — | — | — | — |
| Е. Coli (чувств, к тиенаму, меропенему) | — | — | — | — | — | — |
| Klebsiella preum (чувств, к тиенаму) | — | — | — | — | — | — |

"-" отсутствие роста культур через 48 часов

"+"- рост присутствует

Исследования проводились с 07.05.2002 по 10.05.2002 г.

Применялась методика определения чувствительности/устойчивости микроорганизмов к дезсредствам, описанная в Методических указаниях по контролю дезинфекционных камер от 1987 года

Исполнитель:

Врач-бактериолог ГУ СПб

НИИ СП им. И.И. Дженилидзе					М.И. Любушкина